# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «25» февраля  2019 г.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Цифровая рентгеновская система с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 2 | Функциональные особенности | Цифровая рентгенографическая система общего назначения с высокочастотным рентгеновским генератором, c цифровым детектором типа «плоская панель» и трубкой, соединенными при помощи U-образного кронштейна, перемещаемой тележкой для укладки пациента, и станцией управления и получения цифрового изображения. Стационарная многофункциональная цифровая рентгеновская система, способная обслужить очень большой поток пациентов с разной патологией со стабильно высоким качеством изображения. Возможность получения обзорных рентгенограмм органов грудной клетки пациента (включая легочные синусы) в положении стоя. Возможность исследования коленных суставов в положении пациента стоя на полу. Возможность латеральных экспозиций на столе/каталке без перемещения пациента. Возможность рентгенографического исследования на каталке (без перекладывания пациента на стол). Возможность педиатрических исследований Полностью моторизованное управление цифровым рентгеновским аппаратом. Моторизированное изменение расстояния «источник – детектор». Двойная (оптическая и контактная) система защиты пациента от столкновений при перемещении системы. Автоматическое перемещение системы в предустановленные позиции для стандартных исследований. Наличие пульта дистанционного управления для позиционирования U-образного кронштейна и цифрового детектора. Управление позиционированием U-образного кронштейна и цифрового детектора с пульта дистанционного управления. Управление позиционированием U-образного кронштейна и цифрового детектора с блока рентгеновской трубки. Две сменные отсеивающие решётки с фокусными расстояниями 1 и 1.8 м Графический интерфейс пользователя. |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | U-образный мобильный кронштейн для крепления рентгеновской трубки и коллиматора | Управление всеми перемещениями U-кронштейна автоматически и вручную Автоматический коллиматор со встроенной системой фильтрации и измерителем DAP. Максимальное расстояние источник- приемник 180 см Минимальное расстояние источник- приемник 100 см Вращение детектора, град, не менее 0-90 град. Наклон детектора в вертикальной плоскости, от +45 до -45 град. Поворот рентгеновской трубки, от +180 до –180 град. Диапазон поворота U-кронштейна от -30 до +120 град. Вес системы в собранном состоянии с трубкой и детектором, 330 кг. | 1шт. |
|  |  | 2. | Плоскопанельный детектор | твердотельный цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель», GOS (гадолиния оксисульфид). Размер детектора: 43 х 43 см. Разрешение матрицы детектора: 3072 x 3072 пиксель Глубина квантования: 14 бит Размер пиксела: 0,139 мм | 1шт. |
|  |  | 3. | Радиографическая рентгеновская трубка | Двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом Размер фокусных пятен 0,6/1,2 мм Максимальная мощность на фокальных пятнах 40/102 кВт Теплоемкость анода не менее 300 000 тепловых единиц Теплоемкость блока рентгеновской трубки не мене 1 700 000 тепловых единиц Скорость вращения анода не менее 9000 оборотов в минуту Встроенный алюминиевый фильтр толщиной не менее 2 мм Общая фильтрация не менее 0,8 мм алюминия | 1шт. |
|  |  | 4. | Высокочастотный рентгеновский генератор | Мощность генератора 50 кВт Диапазон изменения анодного напряжения, 40 – 150 кВ Диапазон силы тока трубки 10 – 640 мА Диапазон мАс, не менее 0,5 – 500 Максимальное время экспозиции, не более 10 с Минимальное время экспозиции 0.001 с | 1шт. |
|  |  | 5. | Рабочая станция рентгенлаборанта | Программируемые анатомические протоколы Выбор оптической плотности Выбор телосложения пациента и фокусного пятна Плоскоэкранный жидкокристаллический сенсорный монитор Диагональ монитора 22 дюйма Разрешение монитора 1280 х 1024 пикселей Функции стандартной обработки изображений Оперативная память 2 ГБ Возможность сохранять на жестком диске изображений 20 000 изображений Одновременная визуализация плотных и мягких тканей в одном изображении Автоматическая оптимизация параметров контрастности и яркости снимка Набор дополнительных инструментов оператора: изменение яркости/контрастности изображения, увеличение/перемещение, выжигание, прямоугольная коллимация, полигональная коллимация, инвертирование коллимированной области, сохранение изображения как новой копии, режим работы в печатном модуле (с выбором принтеров и форматов, шаблонов печати) Возможность передачи изображений по протоколу DICOM Возможность получения подтверждения сохранения изображения, посланного по протоколу DICOM на удаленный сервер Возможность вывода на DICOM совместимый принтер, с ручной компоновкой изображений на пленке Автоматическая запись автономной программы просмотра DICOM на каждом компакт-диске | 1 комп. |
|  |  | 6. | Рабочая станция врача | Программируемые анатомические протоколы Выбор оптической плотности Выбор телосложения пациента и фокусного пятна Плоскоэкранный жидкокристаллический сенсорный монитор Диагональ монитора 22 дюйма Разрешение монитора 1280 х 1024 пикселей Функции стандартной обработки изображений Оперативная память 2 ГБ Возможность сохранять на жестком диске изображений 20 000 изображений Одновременная визуализация плотных и мягких тканей в одном изображении Автоматическая оптимизация параметров контрастности и яркости снимка Набор дополнительных инструментов оператора: изменение яркости/контрастности изображения, увеличение/перемещение, выжигание, прямоугольная коллимация, полигональная коллимация, инвертирование коллимированной области, сохранение изображения как новой копии, режим работы в печатном модуле (с выбором принтеров и форматов, шаблонов печати) Возможность передачи изображений по протоколу DICOM Возможность получения подтверждения сохранения изображения, посланного по протоколу DICOM на удаленный сервер Возможность вывода на DICOM совместимый принтер, с ручной компоновкой изображений на пленке Автоматическая запись автономной программы просмотра DICOM на каждом компакт-диске | 1комп. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Каталка рентгенпрозрачная (мобильный стол) | Рентген-прозрачная дека тележки Коэффициент поглощения рентген-излучения декой тележки: 1,2 мм экв. Al. Тормозные педали Возможность доступа к пациенту с четырех сторон стола тележки Длина деки стола, см, не менее 200 Ширина деки стола тележки, не менее 65 см Фиксированная дека стола тележки Предельная допустимая нагрузка на стол, не менее 200 кг | 1шт. |
|  |  | 2 | Термографический принтер для печати цифровых рентгеновских изображений | Цифровой настольный медицинский принтер с технологией прямой термопечати в формате DICOM Разрешающая способность – 320 dpi Интерфейсы: Ethernet 10/100 Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP Производительность: 8” x 10” (20х25 см) – 140 плёнок в час, 14” x 17” (35х43 см) – 75 плёнок в час Два формата плёнки в прямом доступе Геометрическое разрешение: 8” x 10” – 2376 х 3070 пикселей, 14” x 17” – 4358 х 5232 пикселей Русскоязычный интерфейс пользователя Питание: 220 Volt (50 - 60 Hz) | 1шт. |
|  |  | 3. | Стабилизатор напряжения | Для стабилизации напряжения для всей системы | 1шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Пленка медицинская термографическая для рентгенографии 35х43см, уп.-100 листов | Термографическая пленка для сухой печати с высокой оптической плотностью и высоким контрастом. Пленка с оптической плотностью Dmax ˃ 3.0. Пленка покрыта слоями серебра, изготовлена на 175-микронной PET подложке и имеет защитный слой, придающий устойчивость к царапинам и влаге. Серебронесущий слой не чувствителен к свету.. Размер: 35*43, №100 | 1уп. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Количество отдельных помещений для установки - 2. Площадь помещения для установки рентгеновского аппарата не менее 16 м2. Площадь помещения для установки пультовой не менее 6 м2. Пол – бетонный, горизонтальный, допустимое отклонение – 3мм на 2м, несущая способность – не менее 600 кг на квадратный метр. Температура внутри помещения в пределах 18-24°C Влажность не выше 40%, отсутствие паров химических реактивов и других агрессивных сред, протечек воды. Наличие обычной нефорсированной приточно - вытяжной вентиляции с призводительностью не менее 50 м3 в час. Наличие не менее 4 (четырёх) розеток электропитания 220 В / 50 Гц с заземлением на контур в каждом помещении, с расчётом на потребляемую мощность до 3 кВт на каждую точку. Наличие отдельной точки подключения трехфазной сети 380/480В от распределительного щита или источника бесперебойного питания с нагрузочной способностью не менее 20А на фазу. Заземление должно быть выполнено отдельным очагом. Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства должно быть не более 10Ом. Шину заземления подвести к сетевому распределителю (электрическому шкафу) и закончить болтом М10. Соединительные кабели к оборудованию прокладываются пластиковых коробах и подпольных каналах. Подпольный канал выполняется со съемной крышкой по всей длине, как указано на плане. На дно канала в рентгенкабинете укладывается свинец. Канал внутри окрашивается масляной краской в два раза. Электрический шкаф с устройством защитного отключения, а также размыкателя с видимым разрывом, приобретается и монтируется заказчиком в месте, указанном на плане, на высоте 1,5м от пола. Подвод к нему сети 3Ф380В осуществляется заказчиком. Наличие компьютерной сети. Категория сети 100 Base T4, кабель UTP-5 или выше, топология – звезда, сегмент - 1, разъёмы типа RJ-45. Количество разъёмов с розетками в каждом помещении не менее 5. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 01.12.2019 Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21. |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |