# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «19» августа  2019 г.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Дефибриллятор-монитор |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Дефибриллятор-монитор |  |  |  |  |
| 2 | Функциональные особенности | Дефибриллятор-монитор предназначен для использования в медицинских стационарах, кардиологических диспансерах, для оснащения бригад скорой и неотложной медицинской помощи. Используется для купирования нарушений ритма сердца с помощью электрического импульса. Формирование бифазного импульса воздействия! • Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы прибора на казахском и русском языках • Надписи на передней и верхней панели прибора выполнены на казахском языке • Руководство по эксплуатации на казахском и русском языках • Встроенный термопринтер • Возможность заряда одновременно двух батарей • Отображение всей информации на ЖК-дисплее до и после дефибрилляции • Ускоренный набор энергии:- 200 ДЖ – не более 6 сек.; - 360 ДЖ – не более 10 сек. Дефибриллятор состоит из двух частей: - носимая часть – вес не более 6 кг, габаритные размеры — не более 380×175×270 мм. - зарядное устройство – вес не более 2 кг, габаритные размеры не более 170х120х110 мм Время удержания набранной энергии с индикацией оставшихся секунд, не более 30 сек. Тестирование процесса выдачи набранной энергии 200Дж. Встроенный регистратор записи на бумажный носитель со скоростью 12,5; 25 мм/сек с автоматическим и ручным включением. Размер ЖК-дисплея не менее 115*86 мм с разрешением не менее 320*240 точек. |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Блок дефибриллятора – монитора (носимая часть). | • Энергия импульса воздействия: - для взрослых — 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 360 Дж, (дополнительная операция набора энергии свыше 200 Дж при работе с взрослыми электродами) - для детей — 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 Дж (блокировка выдачи энергии более 150 Дж в детском реж.) • Количество разрядов энергии: - 360 Дж от полностью заряженной батареи — не менее 40 - 200 Дж — не менее 70. • Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования: - от сменных аккумуляторных батарей (2 шт.) — не менее 6 часов до 7 часов - от сменной аккумуляторной батареи (1 шт.) — не менее 3 часов до 3,5 часов (минимальная комплектация) - при работе от сети 220 В и от сети постоянного тока (12-20) В — не менее 168 часов. На экран дисплея выводятся: - Значения межэлектродного сопротивления пациента, измеренного до разряда и при разряде, значение установленной дозы воздействия (ток и энергия) - Значение фактической дозы воздействия (ток и энергия) - Один из каналов ЭКГ - Состояние встроенной батареи - Номер выбранного отведения - Установленная чувствительность канала ЭКГ - Границы тревожной сигнализации по ЧСС - Текущее значение ЧСС - Процесс накопления и хранения энергии - Текущее время - Выбранный режим пуска регистратора Импульс дефибрилляции — бифазный, трапецеидальной формы, несимметричный, с соотношением отрицательной и положительной полуволн по току (0,5±0,1). - На энергиях 250, 300 и 360 Дж длительность каждой полуволны (6±1) мс. - На энергиях до 200 Дж длительность положительной полуволны (4±1) мс, отрицательной полуволны (4±0,3) мс. Блокировка выдачи энергии при сопротивлении тела пациента менее 12 Ом и более 200 Ом. Автоматическое ограничение тока дефибрилляции на уровне (30±10) А при сопротивлении тела пациента менее 25 Ом. Автоматическая стабилизация выходных параметров импульса в зависимости от сопротивления грудной клетки пациента в диапазоне 25-100 Ом. |  | 1шт. |
|  |  | 2. | Зарядное устройство | • Зарядное устройство является стационарным и предназначено для заряда сменных аккумуляторных батарей • Обеспечена возможность заряда одновременно двух батарей емкостью 2,0 А/ч напряжением 14 В как от сети 220 В, 50 Гц, так и от бортовой сети автомобиля (12-20) В |  | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Аккумуляторная батарея | Батарея емкостью 2,0 А/ч напряжением 14 В. |  | 2шт. |
|  |  | 2 | Электроды грудные | электроды грудные |  | 3шт. |
|  |  | 3. | Кабель электрокардиографический | Гибкий |  | 1шт |
|  |  | 4. | Сетевой блок + от сети 12-20 В. | Сетевой блок + от сети 12-20 В. |  | 1 шт. + 1 шт. |
|  |  | 5. | Сумка | Для переноски |  | 1 шт. |
|  |  | 6. | Руководство по эксплуатации | На казахском и русском языках |  | 1 комплект. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Термобумага |  | ширина 57–58 мм, диаметр рулона не более 50 мм | 1шт. |
|  |  | 2 | Многоразовые ( грудные) электроды |  | для мониторирования | 6 шт. |
|  |  | 3 | Электроды одноразовые |  | Электроды одноразовые | 100 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | При работе от сети 220 В. |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | С момента заключения договора, в течение 45 (сорок пять) календарных дней. Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21. |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |