# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «19» августа  2019 г.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Ингалятор кислородный |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 2 | Функциональные особенности | Для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии на месте оказания первой помощи и/или при транспортировании в условиях санитарного транспорта. Комплектация по исполнению 2 со стальным баллоном вместимостью 2,0 литра Возможность плавного изменения регулятором подачи кислорода От 0 до 25 л/мин Отображение реального расхода кислорода в мин –наличие; Потеря давления газа в линии пассивного выдоха клапанной коробки при постоянном потоке 25 л/мин - не превышает 0,2 кПа; Время работы ингалятора при расходе кислорода: - 10 л/мин - Не менее 30 мин, - 4 л/мин - Не менее 95 мин; Небулайзер для распыления и осаждения лекарств с размером частиц до 5 мкм при расходе кислорода 8 л/мин должен обеспечивать не менее 74 % объема аэрозоля; Производительность распыления по воде при расходе кислорода 8 л/мин - не менее 0,2 куб.см/мин; Ингалятор работоспособен: - в интервале температур, °C - От -20 до +40, - в условиях относительной влажности при температуре +25 °C, % - до 100; Ингалятор с фиксированным клапаном Вентури при потоке 10 л/мин обеспечивает содержание кислорода в газовой смеси - 40 или 60%; Габариты ингалятора, мм - не более 470х170х350; Масса ингалятора, кг - не более 6,8; Средний срок службы ингалятора до списания - не менее 5 лет. |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Ингалятор кислородный | - кислородный регулятор давления - коробка клапанная с ресивером; - баллон с вентилем (стальной) 2литра; - лицевая маска анестезиологическая для взрослых; - лицевая маска анестезиологическая для детей; - держатели маски - кислородная трубка L=1,8 м; - шланг с быстроразъемными шариковыми замками - фиксированный клапан Вентури 40%; - фиксированный клапан Вентури 60%; - футляр; - кронштейн для крепления футляра на борту транспортного средства | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Футляр | полумягкий с металлическим основанием и с возможностью крепления на борту транспортного средства | 1шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | При работе от сети 220 В. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | С момента заключения договора, в течение 45 (сорок пять) календарных дней. Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21. |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |