# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «19» августа  2019 г.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Ректоскоп смотровой |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |  |  |  |  |
| 2 | Функциональные особенности | Ректоскопы с волоконными световодами предназначены для диагностики заболеваний прямой и нижнего отдела сигмовидной кишок. |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Тубус с обтуратором | тубус ректоскопа с обтуратором имеющим паз на дистальном конце для прохождения воздуха; -длина рабочей части тубуса не менее 200 мм; -диаметр рабочей части тубуса не более 15 мм; -освещенность объекта на расстоянии 25 мм от торца тубуса не менее 40000 лк; -механизм фиксации защитной крышки, насадки с т корпусом тубуса – типа байонет; -цифровая градуировка на поверхности тубуса |  | 1шт. |
|  |  | 2. | Тубус с обтуратором | -тубус ректоскопа с оливообразным обтуратором имеющим паз на дистальном конце для прохождения воздуха; -длина рабочей части тубуса не менее 300 мм; -диаметр рабочей части тубуса не более 20 мм; -материал тубуса нержавеющая сталь; -освещенность объекта на расстоянии 25 мм от торца световолокна не менее 40000 лк; -механизм фиксации обтуратора, защитной крышки, насадки с корпусом тубуса – типа байонет; -цифровая градуировка на поверхности тубуса |  | 2шт. |
|  |  | 3. | Лупа | -увеличение лупы не менее 2; -диапазон настроек для коррекции аметропии не менее ±5; -механизм фиксации лупы к крышке защитной типа "ласточкин хвост" |  | 1 шт. |
|  |  | 4. | Ватодержатель | -ватодержатель с трехзубым захватом; -диаметр 5 мм; -длина не менее 480 мм; -механизм захвата цанговый |  | 1 шт. |
|  |  | 5. | Крышка защитная | -механизм фиксации защитной крышки с корпусом тубуса ректоскопа типа байонет; -тип стекла защитной крышки, кварцевое; -на защитной крышке предусмотрено крепление лупы; -тип крепления "ласточкин хвост" |  | 1 шт. |
|  |  | 6. | Нагнетатель | -нагнетатель для ректоскопа с волоконным световодом с винтовым регулятором давления, вмонтированным выпускным клапаном; -тип соединения нагнетателя к тубусу ректоскопа " луер лок" |  | 1 шт. |
|  |  | 7. | Ручка | -ручка электроизолированная для ректоскопа с волоконным световодом; -материал корпуса ручки электроизолированной – полипропилен; -тип подсоединения ручки электроизолированной к цилиндрическому коннектору тубуса ректоскопа – винтом под прямым углом |  | 1 шт. |
|  |  | 8. | Кабель для передачи света | Кабель для передачи света D=5мм, L=1800мм -длина кабеля не менее 1800 мм; -диаметр не более 5 мм; -кабель должен быть адаптирован для подключения тубусов к осветителю; -освещенность на расстоянии 100 мм от торца световолоконного кабеля не менее 16 000 лк |  | 1 шт. |
|  |  | 9. | Осветитель галогеновый-светодиодный | Двухканальный осветитель, объединенные в одном корпусе галогеновый и светодиодный осветительные каналы; Наличие. Галогеновый выход для подключения световодов; Наличие. Светодиодный выход для подключения световодов; Наличие. Разъемы для подключения кабеля для передачи света на лицевой панели осветителя; Наличие. Унифицированные разъемы на галогеновом и светодиодном осветительных каналах для быстрого переключения кабеля для передачи света; Наличие. Возможность установки разъемов Storz и ГОСТ в любой комбинации по требованию заказчика; Наличие. Встроенная активная система охлаждения осветительных каналов; Наличие. Оптическая система для фокусировки света в светодиодном осветительном канале; Наличие. Мощность галогеновой лампы, не более; 100 Вт. Цветовая температура галогеновой лампы, не менее; 3500° К. Освещенность, создаваемая на галогеновом осветительном канале, не менее; 100000 лк. Источник света в светодиодном осветительном канале -сверхмощный светодиодный кластер; Наличие. Среднее время наработки светодиода на отказ, не менее; 30000 часов. Мощность светодиода, не менее; 18 Вт. Цветовая температура светодиода, не менее; 4200° К. Освещенность, создаваемая на светодиодном осветительном канале, не менее; 100000 лк. Режим переключения между каналами; ручной. Непрерывный режим работы, не менее; 8 часов. Время выхода осветителя в режим готовности к работе после включения, не более; 30 секунд. Номинальное рабочее напряжение питания; 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность, не более; 150 В А. Габариты, ДхШхВ, мм, не более; 250х230х100. Масса, не более; 5 кг. Средний срок службы, не менее; 5 лет. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | При работе от сети 220 В. |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | С момента заключения договора, в течение 45 (сорок пять) календарных дней. Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21. |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |