# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «16» июля  2020 г.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Светильник смотровой передвижной |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения |  |
| 2 | Функциональные особенности | Предназначен для освещения рабочего поля при диагностических исследованиях и осмотрах. Гарантийный срок обслуживания; не менее 12 мес. Количество блоков освещения; не менее 1. Форма блоков освещения; 7-лепестковая структура. Источник света; светодиоды. Встроенный пульт управления, обеспечивающий включение/выключение и световую индикацию наличия напряжения питания, регулировку уровня освещенности; наличие. Блок освещения. Количество источников света; не менее 8. Диаметр блока освещения; не более 113 мм. Регулировка освещенности светового поля; наличие. СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ блока освещения. Освещенность в центре светового поля:; не менее 30 клк. Диаметр рабочего поля D 10 на расстоянии 0,5 м; не менее 160 мм. Цветовая температура; не менее 4500 К. Полная облученность (Ее) светового поля, Вт/м2; не более 1000 Вт/м2. Индекс цветопередачи; не менее 95. Регулирование освещенности; 20-100 %. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Крепление светильника; на стойке на 5 роликовых опорах. Гибкий шланг и шарнир, позволяющие четко позиционировать светильник; Наличие. Масса; не более 15 кг. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Напряжение питающей сети; (220±22) В. Частота питающей сети; (50±1) Гц. Потребляемая мощность; не более 30 В·А. Класс защиты от поражения эл.током; 2 класс. Средний срок службы источников света; Не менее 60000 часов. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | При работе от сети 220 В. |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | С момента заключения договора, в течение 45 (сорок пять) календарных дней. Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21. |
| 6 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |