# Приложение № 2

# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# _______     Ахметов Манарбек Молдагалиевич Ф.И.О.

(подпись)

# «22» апреля 2021 г.

Техническая спецификация № 2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | «Электрохирургический высокочастотный аппарат (ЭХВЧ для акушерства и гинекологии)» |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Электрохирургический высокочастотный аппарат предназначен для проведения контактного резания и контактной монополярной и биполярной коагуляций биологических тканей высокочастотным электрическим током. Область применения: общая хирургия, эндоскопия, дерматология, онкология, гинекология. Особенности: - Максимальная мощность: 400 Вт. - Управление: микропроцессорное. - не менее 4 режимов монополярного резания. - не менее 20 режимов биполярной коагуляции: стандартный –99 Вт. Применяется для обширной области коагуляции. Подходит для коагуляции в жидких средах. Мягкий –50 Вт. Применяется для менее обширной области коагуляции. Минимизирует «слипание» тканей. - не менее 2 режимов монополярной коагуляции мощностью 100 и 80 Вт. - Активация аппарата: при помощи ножного либо ручного переключателя. - Система безопасности: мониторинг обратного электрода - предотвращает ожоги. Аппарат регистрирует опасный для пациента уровень мощности, подает звуковой сигнал тревоги и выключает аппарат. - Функция памяти: устройство запоминает последние введенные настройки. После включения устройства проходит самодиагностика системы и устанавливаются последние введенные настройки. - Звуковая и визуальная сигнализация: различные звуковые сигналы при резке и коагуляции. пинцеты. Режимы для монополярной резки. 1) Чистый. Форма волны с минимальным тепловым повреждением и гемостазом. Отсутствует модулированный переменный ток 400 кГц, для резки. Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～400. 2) Смешанный1, переменный ток 400 кГц, модулированный 33 кГц, для резки с минимальным гемостазом. Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～320. 3) Смешанный 2, переменный ток 400 кГц, модулированный 33 кГц, для резки с минимальным гемостазом, чем при смешанном режиме 1. Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～240. 4) Смешанный 3, переменный ток 400 кГц, модулированный 33 кГц, для резки с минимальным гемостазом, чем при смешанном режиме 2. Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～160. Режимы монополярной коагуляции. 1) Быстрая коагуляция, переменный ток 400 кГц, модулированный 33 кГц. Для коагуляции. (Стандартная коагуляция), используйте шаровые электроды или монополярные щипцы. Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～120. 2) Мягкая коагуляция, 400 КГц переменного тока с максимальной мощностью 33 кГц. Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～120. 3) Спрей коагуляция, 400 КГц переменного тока с максимальной мощностью 33 кГц. Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～100. Режимы для биполярной резки. 1) Биполярная резка. Использование немодулированного высокочастотного тока 482 кГц. Используйте двухполюсные ножницы для лечения крови. Особенно полезно для резки кровеносных сосудов и мелкой ткани, можно использовать для коагуляции больших тканей. Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～100. Режимы для биполярной коагуляции. 1) Биполярная стандартная коагуляция. Отсутствует модулированный переменный ток 482 кГц. Особенно высокая частота мощности, хорошо для большой коагуляции ткани. Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～100. 2) Биполярная мягкая коагуляция, переменный ток 482 кГц с максимальной мощностью 20 кГц. Лучше всего использовать для мелкой коагуляции тканей. Выходная радиочастотная мощность (Вт) - 1～80. Основная и линейная частота 120 (60 Гц) или 230 В переменного тока (± 10%) (50 или 60 Гц) / переключаемый. Мощность потребления электроэнергии: 950 ВТ ± 10%. Охлаждение: 2 внутренних вентилятора. Размеры не более 147*330*417 мм Вес не более 16 кг. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Многоразовые щипцы биполярные (310-160) – байонет, острые | штыкообразные острые, для интраоперационного термоэлектролигирования сосудов и мягких тканей, используется вместе с ножной педалью, толщина 7,04 ±0,05 мм, длина рукоятки 34,35 ± 0,1 мм, общая длина 17,5 × 2,53 см | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кабель для биполярных щипцов | Для подключения биполярных щипцов к аппарату, длина штекера 4 см | 1 шт. |
|  |  | 4 | Двухкнопочная монополярная ножная педаль управления | Для активации и деактивации выбранного режима аппарата, ножной переключатель с двумя педалями, подключается к задней части генератора, переключает режимы резка/коагуляция, размер 17 × 15 см | 1 шт. |
|  |  | 5 | Электрод-петля | Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина 7 мм, стержень 6,5 см, длина наконечника 0,5 см | 1 шт. |
|  |  | 6 | Электрод-игла | Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина 7 мм, стержень 4,5 см, длина наконечника 2,5 см | 1 шт. |
|  |  | 7 | Электрод-нож | Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина 7 мм, стержень 4,5 см, длина наконечника 2,5 см | 1 шт. |
|  |  | 8 | Электрод тонкий изогнутый | Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина 7 мм, стержень 6 см, длина наконечника 1 см | 1 шт. |
|  |  | 9 | Электрод-шар | Для прижигания и диссекции мягких тканей, длина 7 мм, стержень 6,5 см, длина наконечника 0,5 см | 1 шт. |
|  |  | 10 | Многоразовая резиновая пластина пациента с кабелем | Для заземления и исключения поражением тока оператора и пациента, используются в составе электрокоагулятора как второй электрод для монополярного резания или коагуляции тканей, в комплекте с кабелем. Размеры: 15×20,5 см Материал: Проводящий силикон | 1 шт. |
|  |  | 11 | Многоразовая монополярная рукоятка с кабелем | Для установки монополярных электродов при использовании аппарата | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 12 | Одноразовая двойная пластина пациента | Для заземления и исключения поражением тока оператора и пациента, используются в составе электрокоагулятора как второй электрод для монополярного резания или коагуляции тканей, в комплекте с кабелем. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Одноразовая двухкнопочная рукоятка с кабелем | Для установки электродов при использовании аппарата, размеры 0,7 ×15 см | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | 10 ℃ - 40 ℃, относительная влажность 30% - 85%, неконденсация, 700 мбар - 1060 мбар |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | _60 (шестьдесят)__календарных дней Адрес: РК, г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, отделение гинекологии 4 этаж |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |