# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «19» апреля 2022 г.

Техническая спецификация по лоту № 8

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Красный лазерный кластер из комплекта BTL-5000 Combi. |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  |  | Красный лазерный кластер из комплекта BTL-5000 Combi | Совместимость с аппаратами BTL-5000 Combi Наличие кнопки остановки и запуска терапии на аппликаторе Фокусирующий луч, который облегчает фокусировку лазерного луча даже при использовании мер защиты. Лазерные кластеры используются для терапии, использующей лазерный луч. Они особенно подходят для лечения больших пораженных участков, где использование стандартных лазерных зондов было бы слишком трудоемко для врача (из-за необходимости перемещения зонда). Лазерные кластеры могут равномерно облучать намного большие области за один раз (например, 25 см²). Производится несколько типов кластеров различной мощности, с различной длиной волны, и клиенты могут выбрать то, что им наиболее необходимо. Кластер сконструирован таким образом, что активная поверхность кнопки не выступает над профилем аппликатора. Это предотвращает случайное нажатие, например, в случае, если кластер лежит на плоской поверхности (стол и т.п.). | 1 шт. |
|  |  |  | Технические характеристики | Выходная мощность: не менее 200 мВт  20% (4ˣ 50 мВт); Длина волны: не более 4ˣ 685 нм  10% Класс *: 3б Апертура: не более 4ˣ Ø 3.5 мм Активная зона: не менее Ø 56 мм (25 см2) BNR: 4ˣ 0.52 рад  0.17 рад NOHD**: 8.5 м *Класс лазера классифицируется в соответствии с IEC 60601-2-22:1995 и IEC 60825-1:1993/A2:2001. **NOHD – nominal ocular hazard distance (номинальная дистанция от апертуры лазера, на которой не должно произойти повреждение глаза). |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь: не менее 10кв. метров. Электричество: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц. Температура: При работе: 10 – 35 °С. Хранение и транспортировка: -25 – 60 °С. Относительная влажность: до 75% без конденсации. Влажность: При работе: от 30 % до 75 %. Хранение и транспортировка: от 20 % до 90 %. Уровень безопасности: оборудование не подходит для использования в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с кислородом или с оксидом азота. Уровень защиты от электрошока (соединение с пациентом): тип BF оборудования. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней с момента подписания договора Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, склад ИМН. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п. Потенциальный поставщик либо его субподрядчик, осуществляющие гарантийное сервисное обслуживание должны соответствовать требованиям пункта 4 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан». |  |  |  |