# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «20» сентября 2022 г.

Техническая спецификация по лоту № 1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии в комплекте с термопринтером |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  |  | Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии в комплекте с термопринтером | Наличие двух методик обследования вызванной задержанной отоакустической эмиссии ТЕОАE и DPOAE с расширенным высокочастотным диапазоном в Портативном устройстве отоакустической эмиссии имеет наибольшее диагностическое значение при обследовании детей и взрослых - аудиологическом скрининге. Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии – наличие; Язык пользователя интерфейса прибора, включая язык ПО для компьютера - русский; Автоматический анализ результатов - наличие; Индикация качества установки зонда - наличие; Тест вызванной задержанной отоакустической эмиссии ЗВОАЭ (ТЕОАE) - наличие; Тестовый сигнал - широкополосный щелчок; Интенсивность стимула для задержанной отоакустической эмиссии ЗВОАЭ (ТЕОАE) - не менее 83 дБ УЗД; Частотный диапазон стимула задержанной отоакустической эмиссии ЗВОАЭ (ТЕОАE) - 0,7 - 4,0 кГц; Частота отсчетов стимулов - не менее 64 Гц; Тест вызванной отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения ЭЧПИ (DPOAE) - наличие; Частотный диапазон стимула ЭЧПИ (DPOAE) -1,5-12 кГц; Остаточный шум микрофонной системы - 20дБ УЗД (2 кГц) -13 дБ УЗД (1 кГц), (ширина полосы-1 Гц); OLED-дисплей для отображения пользовательской информации и хода обследования - наличие; Индикация текущего уровня шума - наличие; Индикация результатов теста «Прошел/не прошел» - наличие; Автоматическая калибровка - наличие; Интерфейс соединения с персональным компьютером - USB и беспроводное; Возможность сохранения данных обследования в базе данных компьютера - наличие; Возможность распечатки данных через | 1 шт. |
|  |  |  | Термопринтер | Термопринтер - тип: мозаичный, скорость не менее >10 линий в секунду, шум при работе: не более <50 дБ УЗД, источник питания: аккумуляторная батарея, вход: 120-240В, ~ 50-60 Гц., макс. выход: 8,4 В., вес: не более 845 г, включая источник питания – наличие. Число измерений, сохраняемых во внутренней памяти прибора - не менее 250; Органы управления - 4-х кнопочная мембранная клавиатура; Размер прибора - не более 6,6 x 3,1 x 14,5 см., Электропитание прибора - аккумулятор 3,7 В/ 1750 мАч.; Число измерений с одной зарядкой Аккумулятора - не менее 500 обследований. Вес прибора, включая аккумулятор - не более 180 гр.; Разъем подключения микро-зонда к прибору – HDMI; Подставка с функцией зарядки прибора - наличие. |  |
|  | Комплект поставки и документы: | Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии - 1 штука; Зонд - 1 штука; Подставка - 1 штука; Термопринтер - 1 штука; Коробка с тестовыми ушными вкладышами №№1-12 - 1 штука; Насадки к зонду - 100 штук; Интерфейс соединения с персональным компьютером -1 штука; Футляр для переноски - наличие; Программное обеспечение на русском языке – наличие; Руководство по эксплуатации (на русском и казахском языке) – наличие; Регистрационное удостоверение РК - наличие; Сертификат СИ - наличие; Авторизационная доверенность от производителя поставку и техническое обслуживание прибора - наличие; |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 09 декабря 2022 г. г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, каб. 325, 3 эт. |  |  |  |
| 6 | Сервисное обслуживание, гарантийный срок. | Гарантийный срок - 12 месяцев. Гарантийное сервисное обслуживание - 37 месяцев. |  |  |  |