# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___              Бахытжанов А.С. Ф.И.О.

(подпись)

# «28» февраля 2023 г.

Техническая спецификация по лоту № 2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Система визуализации вен |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  |  | Система визуализации вен | Портативное, бесконтактное устройство для визуализации подкожных сосудов. Идентифицирует участок кожи с сосудистой системой, позволяя определить раскрытое состояние сосуда, избегая клапанов или разветвлений. Имеет функцию автоматической калибровки. Функция автоматического отключения луча через 10 мин. Цветной экран, отображающий состояние аппарата, уровень заряда. Звуковой сигнал включения. Функция отображения ошибки на экран. Три степени регулировки яркости изображения. Режим луча в двух режимах: прямой (вены темные, ткани светлые) негатив (вены светлые, ткани темные). Предназначено для широкого круга пациентов; включая новорожденных, темнокожих и пациентов склонных к ожирению. Корпус не имеет сквозных отверстий, что позволяет легко очищать и обрабатывать после использования. Вес: не более 275г. Размер: не более 5см.x6см.x20см. Время непрерывной работы не менее 3 часов. Время заряда батареи не более 3 часов. Батарея: литий-ионная 3.6В,3,100мАч. В комплекте: - Зарядная подставка – 1 шт. - Сетевой адаптер со шнуром – 1 шт. - Набор переходников для различных типов розеток – 1 шт. - Инструкция по эксплуатации – 1 шт. | 1 шт. |
| 3 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 4 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Согласно условиям договора. |  |  |  |
| 5 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 12 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |